## 表紙
令和８年度 放射線施設自主管理チェックリスト
施設名
担当者
チェックリスト（該当項目にチェックをしてください）
|  |  | ☑ | １ 装置一覧：放射線施設・機器関係（関連機器保有施設全対象）
２ 放射線診療従事者・健康管理関係
2-1 タスク・シフト/シェア（診療放射線技師在籍施設のみ）
2-2 電離放射線健康診断
2-3 個人被ばく管理
３ 放射線診療・MRI検査に関わる管理
3-1 放射線診療関係
3-2 品質管理の実施 （始業・終業点検）
3-3 MRI検査
４ 診療用放射線に関わる安全管理体制
５ 医療安全、院内感染対策、医薬品、医療機器、災害に関わる安全管理体制
６ 核医学診療に関わる管理
6-1 核医学検査
6-2 核医学治療（放射線治療病室・特別措置病室）
７ 放射線治療に関わる管理
８ 輸血用血液照射装置に関わる管理
９ 諸届・RI規制法
〈チェックリスト記載のお願い〉
「放射線施設自主管理チェックリスト」を作成いたしました。
このチェックリストを基に立入検査を実施いたします。
立入検査日を基準として、該当シートに御記載をお願いいたします。
〈チェックリストの記入要領〉
□ については該当項目に ☑ チェックし、（ ）内及び表の枠内については該当する事項を御記入ください。
欄や枠が足らない場合には、適宜、変更や追加をお願いいたします。
このチェックリストは、時流に合わせて改訂していきたいと思っております。
皆さまからの御意見・御感想をいただければ幸いです。

## 1 装置一覧
１ 装置一覧：放射線施設・機器関係（関連機器を保有する全施設対象）
1-1 放射線診断装置・MR装置・核医学装置等
| 検査室名又は保管場所 |  |  |  | 設置年 |  | 用途 |  |  |  | メーカー |  |  |  | 型式又は名称 |  |  |  |  | 線量管理記録実施 |  |  |  | 保守契約 | 定期点検計画（月） |  |  | 情報管理 | 用途(1) |  | 線量管理記録実施(1)
| 例：一般撮影室１ |  |  |  | 2025 |  | 一般撮影 |  |  |  | ○○メディカル |  |  |  | SZOK-2026HOKEN |  |  |  |  | 実施(非対象) |  |  |  | 有 | 3、6、9、12 |  |  | 添付文書 | 一般撮影 |  | 実施(管理記録対象)
[29 empty] | X線TV撮影 |  | 実施(非対象)
[29 empty] | ポータブル撮影 |  | 未
外科用イメージ
[29 empty] | MG撮影 |  | 保守契約(1)
[29 empty] | 骨密度測定 |  | 有
[29 empty] | 歯科領域撮影 |  | 有(スポット)
[29 empty] | 血管撮影 |  | 無(スポット)
[29 empty] | CT検査 |  | 無
MRI検査
[29 empty] | 核医学(SPECTのみ) |  | 情報管理(1)
[29 empty] | 核医学(SPECT-CT) |  | 添付文書
[29 empty] | PET-CT |  | 取扱い説明書
PET-MR
検診車(胸部のみ)
検診車(胸部・胃部)
検診車(胃部のみ)
その他
1-2 診療用高エネルギー放射線発生装置
| 種別 |  | メーカー |  |  | 機種名 | [8 empty] | 最大エネルギー[MV、MeV] | [5 empty] | 設置年 |  |  | 保守契約 | 定期点検計画（月） |  |  | 情報管理 | 種別(2) | メーカー(2)
[15 empty] | X: |  | FFF: |  | E: | [9 empty] | LINAC | VARIAN
[15 empty] | X: |  | FFF: |  | E: | [9 empty] | TOMO | ELEKTA
[15 empty] | X: |  | FFF: |  | E: | [9 empty] | Cyber Knife | ACCURAY
[15 empty] | X: |  | FFF: |  | E: | [9 empty] | MRIDIAN | SIEMENS
[15 empty] | X: |  | FFF: |  | E: | [10 empty] | VIEWRAY
1-3 診療用粒子線等照射装置 | [28 empty] | 種別(3) | メーカー(3)
| 種別 |  | メーカー |  |  | 機種名 | [8 empty] | 使用エネルギー[MeV] | [5 empty] | 設置年 |  |  | 保守契約 | 定期点検計画（月） |  |  | 情報管理 | 重粒子 | IBA
[29 empty] | 陽子 | 東芝エネルギー
[29 empty] | 中性子捕捉 | 日立製作所
1-4 診療用放射線照射装置 | [28 empty] | 種別(4) | メーカー(4) | 核種(4)
| 種別 |  | メーカー |  |  | 機種名 | [8 empty] | 核種 |  |  | 放射能 |  |  | 設置年 |  |  | 保守契約 | 定期点検計画（月） |  |  | 情報管理 | RALS | ELEKTA | Ir-192
[20 empty] | Bq | [8 empty] | MRIDIAN | ACCURAY | Co-60
[20 empty] | Bq | [8 empty] | γKnife | Nucletron | Cs-137
1-5 診療用放射線照射器具 | [28 empty] | 核種(5)
| 核種 |  | 形状 |  |  | 放射能・数量 | [22 empty] | I-125
[8 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  |  |  | MBq | × | [9 empty] | Ir-192
[8 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  |  |  | MBq | × | [9 empty] | Au-198
[8 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  |  |  | MBq | × | [9 empty] | Ru-106
1-6 サイクロトロン（PET放射性標識化合物製造用）
| メーカー |  | 機種名 | [8 empty] | 使用エネルギー[MeV] | [7 empty] | 設置年
[12 empty] | 陽子： |  |  |  | 重陽子：
[12 empty] | 陽子： |  |  |  | 重陽子：
1-7 放射性同位元素装備診療機器 | [28 empty] | 種別(7) |  | 核種(7)
| 種別 |  |  |  |  | メーカー |  |  | 機種名 | [8 empty] | 核種 |  |  | 放射能 |  |  | 設置年 |  |  |  |  | 血液照射装置 |  | Cs-137
[23 empty] | Bq | [5 empty] | 骨塩定量分析装置 |  | Co-60
[29 empty] | ECDガスクロマトグラフ装置 |  | I-125
1-8 診療用放射性同位元素使用器具（線量管理・記録対象） | [30 empty] | Gd-153
| 核種 |  | メーカー |  |  | 使用場所 | [22 empty] | 核種(8) |  | Ni-63
Y-90
1-9 診療用放射性同位元素（インビボ検査：線量管理・記録対象、非密封RI治療：非対象）
| 診療内容 | [9 empty] | 非密封RI治療使用核種
|  | インビボ検査 |  |  | 非密封RI治療（内用療法） | [6 empty] | Y-90 |  |  | I-131 |  |  | Lu-177 |  |  | Ra-223 |  |  | その他
1-10 放射線治療病室 | [28 empty] | 一般（特別措置）病室での使用(10)
| 専用病室 | [10 empty] | 一般（特別措置）病室 | [16 empty] | あり
| 密封 |  |  |  | 床 | 非密封 |  |  |  |  | 床 | [5 empty] | 床 | [11 empty] | なし
1-11 PET検査放射性同位元素（線量管理・記録対象） | [28 empty] | 製剤(11) | 核種(11) | 7日間ルール(11)
| 製剤 |  |  | 核種 |  |  | 7日間ルール |  |  | 製剤 |  |  |  | 核種 |  |  | 7日間ルール |  |  | 製剤 |  |  |  | 核種 | 7日間ルール |  |  |  | 自家製剤 | C-11 | 適用
[29 empty] | 市販製剤 | N-13 | 適用外
[29 empty] | 他院製剤 | O-15
[29 empty] | 自家・市販製剤 | F-18
1-12 校正用線源 | [28 empty] | 他院・市販製剤 | Cu-64
| 核種 |  | 放射能・数量 |  |  |  |  | 核種 |  |  | 放射能・数量 |  |  |  |  | 核種 |  |  | 放射能・数量 |  |  |  |  | 核種 | 放射能・数量 |  |  |  |  | Ga-68
[5 empty] | MBq | × | [6 empty] | MBq | × | [6 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  | 核種(12)
[5 empty] | MBq | × | [6 empty] | MBq | × | [6 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  | Ge-68/Ga-68
[5 empty] | MBq | × | [6 empty] | MBq | × | [6 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  | Na-22
[5 empty] | MBq | × | [6 empty] | MBq | × | [6 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  | Co-57
1-13 サーベイメータ等
| 種類 |  |  |  |  | 台数 |  |  | 最終校正日 |  |  |  | 校正頻度 |  |  |  | 備考
| 電離箱 | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
| ＧＭ管 | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
| NaIシンチレーション | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
| 中性子用 | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
| ポケット線量計 | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
1-14 放射性同位元素監視システム等
| 種類 |  |  |  |  | 台数 |  |  | 最終校正日 |  |  |  | 校正頻度
| エリアモニタ | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
| ガスモニタ | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
| 水モニタ | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
| ハンドフットクロスモニタ | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
| キュリーメータ | [6 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
1-15 放射線治療用線量計・測定器等
| 種別 |  | メーカー |  |  | 機器名称 | [8 empty] | 最終校正日 |  |  |  | 校正頻度
| 電位計 | [19 empty] | 年に１回
年に１回
| Ｘ線チェンバ | [19 empty] | 年に１回
年に１回
年に１回
| 電子線チェンバ | [19 empty] | 年に１回
| 日常チェック用 | [19 empty] | 年に１回
| その他 | [19 empty] | 年に１回
1-16 放射線診断用線量計・測定器等（サーベイメータ除く） | [28 empty] | 種別(16) | メーカー(16)
| 種別 |  | メーカー |  |  | 機器名称 | [8 empty] | 最終校正日 |  |  |  | 校正頻度 | [9 empty] | 電離箱線量計 | Radcal
[21 empty] | 年に１回 | [7 empty] | 非接続形測定器 | RaySafe
[21 empty] | 年に１回 | [7 empty] | その他 | PTW
[21 empty] | 年に１回 | [8 empty] | RTI
[21 empty] | 年に１回 | [8 empty] | TORECK
年に１回

## 2-1 診療業務
２ 放射線診療従事者・健康管理関係
2-1 タスク・シフト/シェア（診療放射線技師が在籍している施設のみ）
| 1 | ◎ | タスク・シフト/シェアとして行っている業務はあるか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | （令和３年９月30日医政発0930第16号通知） | ・行っている業務内容
撮影部位の確認・検査オーダーの代行入力等
画像誘導放射線治療（IGRT）における画像の一次照合等
造影剤投与のための注入装置の操作、投与後の抜針・止血等
IVRにおける補助行為（清潔区域での業務）
放射線検査等に関する説明、同意書の受領
|  |  | ・「放射線科医から診療放射線技師へのタスク・シフト/シェアのためのガ |  | はい |  | いいえ
イドライン集」を知っているか。
|  |  | ・STAT画像所見報告を行っているか。 |  | はい |  | いいえ | 検討中
| 2 | ◎ | 令和３年10月１日の診療放射線技師法改正によって拡大された業務範囲を把 |  | はい |  | いいえ
握しているか。
|  | ◎ | 令和６年４月１日前の免許取得者又は同日前の国家試験合格者は告示研修受 |  | はい |  | いいえ
|  |  | 講が必要なことを知っているか。 | ・告示研修の受講状況 |  |  |  |  | （ | 月 |  | 日 | 現在 | ）
|  |  | （令和６年４月１日以降の国家試験合格者は非対象） | [5 empty] | 常勤 |  | 非常勤
[6 empty] | 在籍技師総数 |  |  |  | 人 |  |  | 人
[6 empty] | 対象技師数 |  |  |  | 人 |  |  | 人
[6 empty] | 基礎研修のみの受講者数 |  |  |  | 人 |  |  | 人
[6 empty] | 実技研修までの受講者数 |  |  |  | 人 |  |  | 人
|  |  | ・受講証の複写を保管管理しているか。 |  | はい |  | いいえ |  | 保管場所（ |  |  |  |  | ）
|  | ◎ | 告示研修受講修了者又は令和６年４月１日以降の免許取得者が行っている業 |  | はい |  | いいえ | 検討中 |  | 非該当（該当者なし）
|  |  | 務はあるか。 | ・行っている業務内容
放射性医薬品投与のための静脈路の確保
放射性医薬品投与のための静脈路への接続、注入装置操作
造影剤投与のための静脈路の確保
造影剤投与のための静脈路への接続、注入装置操作
造影剤投与のための動脈路への接続、注入装置操作
肛門に挿入したカテーテルからの造影剤及び空気の操作
鼻腔に挿入されたカテーテルからの造影剤及び空気の操作
|  |  | ・行っている業務に関わるマニュアル等は整備されているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・業務を行う場合は医師・歯科医師の具体的な指示を受けているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・患者急変が生じた場合の適切に対応できる体制は整備されているか。 |  | はい |  | いいえ

## 2-2 健康診断
２ 放射線診療従事者・健康管理関係
2-2 電離放射線健康診断
| 1 | ◎ | 放射線診療従事者数（人） | [5 empty] | （ |  | 月 |  | 日 | 現在 | ）
|  |  | 医師 |  | （うち放射線科医） |  |  | 診療放射線技師 |  |  | 看護師 |  |  | 臨床工学士 |  |  | 臨床検査技師 |  |  | 薬剤師 |  | その他 ※ |  | 合計
[5 empty] | （ |  | ） | [16 empty] | 0
|  |  | ※ その他の内訳 |  |  | 職種名（ | [18 empty] | ）
| 2 | ◎ | 放射線診療従事者に対して法令に基づく健康診断を実施しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
[16 empty] | ・実施対象 |  |  |  | 雇入れ時 |  | 配置転換時
放射線診療従事者（６月に１回）
|  |  | ・電離放射線健康診断の結果を本人に通知しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 定期電離放射線健康診断実施記録（直近２回分の実施記録）
[15 empty] | 医師・歯科医師 |  |  | 診療放射線技師 |  |  | その他 |  | 合計
|  |  |  | ①（ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ） | 対象者数 |  | (人) | [8 empty] | 0
[12 empty] | 受診者数 |  | (人) | [8 empty] | 0
[12 empty] | 受診率 |  | (％) | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[15 empty] | 医師・歯科医師 |  |  | 診療放射線技師 |  |  | その他 |  | 合計
|  |  |  | ②（ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ） | 対象者数 |  | (人) | [8 empty] | 0
[12 empty] | 受診者数 |  | (人) | [8 empty] | 0
[12 empty] | 受診率 |  | (％) | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 3 | ◎ | 雇入れ時・配置転換時に電離放射線健診の必要な内容について実施している | [13 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | か。 | [12 empty] | ・健診内容
被ばく歴、自覚症状、放射線障害の有無等の調査
白血球、百分率、赤血球、血色素量又はヘマトクリット
白内障に関する眼の検査（使用線種により省略可）
皮ふの検査
|  |  | ・眼の検査以外は実施しなければならないことを理解しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 定期電離放射線健診の必要な内容について実施しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
・健診内容
被ばく歴、自覚症状、放射線障害の有無等の調査
白血球、百分率、赤血球、血色素量又はヘマトクリット
[18 empty] | 白内障に関する眼の検査 |  |  |  |  | 皮ふの検査
|  |  | ・条件を満たせばは実施の必要がない内容を理解しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
前年度 5mSvを超えず、かつ、今後１年間 5mSvを超えるおそれがない者
は血液、眼、皮ふは原則不要。医師が必要と認めた場合は実施。
| 4 | ◎ | 電離放射線健康診断個人票あるいは内容の準ずる記録を作成しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
・記載内容
期間中の外部被ばくの実効線量
累計の外部被ばくの実効線量
血液、眼、皮ふの検査結果
実施不要あるいは省略の記録
医師の氏名および診断記録
|  |  | ・個人票は施設において30年間保管されているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 保管場所（ |  |  |  | ）
|  | ◎ | 他医療機関でも勤務している非常勤職員の健康診断結果を把握しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
| 5 | ◎ | 電離放射線健康診断結果を労働基準監督署に遅滞なく提出しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ

## 2-3 個人被ばく管理
２ 放射線診療従事者・健康管理関係
2-3 個人被ばく（職業被ばく）管理
| 1 | ◎ | 昨年度の外部被ばく状況
・外部被ばく実効線量
|  |  | ５ mSv 以下 |  |  | ５ mSv 超 20 mSv 以下 |  | 20 mSv 超 50 mSv 以下 |  | 50 mSv 超
|  |  | （ |  | ）人 | （ | ）人 | （ | ）人 | （ |  |  | ）人
|  |  | ・ | 水晶体の被ばく等価線量（令和３年４月１日からの限度）
|  |  | 20 mSv 以下 |  |  | 20 mSv 超 50 mSv 以下 |  | 50 mSv 超
|  |  | （ |  | ）人 | （ | ）人 | （ | ）人
|  |  | ・ | 皮ふの被ばく等価線量
|  |  | 150 mSv 以下 |  |  | 150 mSv 超 500 mSv 以下 |  | 500 mSv 超
|  |  | （ |  | ）人 | （ | ）人 | （ | ）人
| 2 | ◎ | 放射線診療従事者の被ばく測定を適切に行っているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
[10 empty] | ・測定方法 |  |  |  | ガラスバッジ |  |  |  |  | ルミネスバッジ
[14 empty] | ポケット線量計 |  |  |  |  | その他
[10 empty] | ・個人線量計回収率 |  |  |  | （ |  |  | ％ | ）
|  | ◎ | 放射線診療従事者の不均等被ばくのおそれのある職員全員に不均等測定を | [7 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | 行っているか。 | [6 empty] | ・測定部位 |  |  |  | 頭頸部 |  |  | 末端部（リングバッジ等）
・頭頸部不均等測定の装着率
[13 empty] | 測定対象者数 |  |  | 不均等測定数 |  |  | 不均等測定割合
[15 empty] | 人 |  |  | 人 | #DIV/0! |  |  | ％
・頭頸部不均等測定の装着率が100%でない場合の基準
[12 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  | ◎ | 眼の水晶体の等価線量は頭頚部不均等測定から算定しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 個人被ばく線量の測定結果を本人へ通知しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 被ばく測定結果は施設において30年間保管されているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 他医療機関でも勤務している職員の全被ばく測定結果を把握しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 女子の妊娠する意思がない旨の申出制度を理解しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
| 3 | ◎ | 放射線診療従事者の被ばく線量が限度を超えないように管理しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
[10 empty] | ・管理基準値 |  |  | （ |  |  | mSv | /月 |  |  | mSv | /3月 | ）
|  |  | ・限度超過者があった場合の手順を整備しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 眼の近傍用測定器（DOSIRIS、 VISION等）の使用基準を整備しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ |  | （IVR・外科用イメージ使用時は必要）
・使用基準
水晶体の被ばく線量が50mSv/年を超えるおそれ
水晶体の被ばく線量が20mSv/年を超えるおそれ
[12 empty] | その他（ | [10 empty] | ）
|  |  | ・眼の近傍測定を行っている従事者はいるか。 | [7 empty] | はい |  |  | いいえ
[11 empty] | ・測定人数 |  |  | （ |  |  | 人 | ）
|  | ◎ | 放射線防護衣、メガネ等を整備しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
[10 empty] | ・防護用具 |  |  |  | 防護衣 |  |  | メガネ |  |  | ネックガード
[14 empty] | 手袋 |  | その他（ | [6 empty] | ）
|  |  | ・放射線防護衣、メガネ等の定期安全管理を一元化しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ
[10 empty] | ・画像確認方法 |  |  |  |  | エックス線撮影 |  |  |  |  | エックス線透視
CT位置決め用画像
[10 empty] | ・確認頻度 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ・管理・記録は画像やシェーマを用いているか。 | [7 empty] | はい |  | 記録のみ |  |  | いいえ
|  | ◎ | バッジや防護衣等の正しい装着方法、防護板等の使用を喚起しているか。 | [7 empty] | はい |  | いいえ

## 3-1 放射線診療
３ 放射線診療・MRI検査に関わる管理
3-1 放射線診療関係
3-1-1 放射線診療・照射録等
| 1 | ◎ | 前回から今回までの期間に電子カルテの導入・更新はあったか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・現行カルテの使用媒体 | [5 empty] | 紙 |  | 電子媒体 |  |  | 紙・電子併用
|  | ◎ | 放射線照射録を作成し、省令で定める事項を記載しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・使用媒体 |  |  |  | 紙 |  | RIS |  | HIS |  | その他
・記載事項
[6 empty] | 患者名 |  |  | 性別 |  | 年齢 |  | 照射年月日
[6 empty] | 撮影条件 |  |  | 透視条件（透視時間を含む）
[6 empty] | 指示医師名 |  |  |  | 指示内容 |  |  | 照射技師名
|  | ◎ | 放射線照射録を適正に保管しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・保存期間 |  |  |  | ２年 |  | ３年 |  | ５年 |  | ５年以上
| 2 | ◎ | エックス線照射は有資格者（医師、歯科医師、診療放射線技師）が行ってい |  | はい |  | いいえ
るか。
3-1-2 電子媒体の運用管理・エックス線画像等
| 1 | ◎ | 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を確認しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・確認したガイドライン |  |  |  |  | （ | 第 |  |  | 版 | ）
|  |  | ・電子媒体の運用管理規程の策定、定期的な確認、必要に応じた改訂を行っ |  | はい |  | いいえ
|  |  | ているか。 | ・最終確認 |  |  | （ |  |  | 年 |  | 月 | ）
|  | ◎ | 医療情報システム（電子カルテ・RIS等）のパスワード設定・管理は適正に |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
行っているか。
|  | ◎ | 情報セキュリティに関する研修を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
・研修主催者
[6 empty] | グループ・法人 |  |  |  |  | 病院 |  | 放射線部門
| 2 | ◎ | 画像等を適正に保管しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・使用媒体 |  |  |  | フィルム |  |  | 電子媒体
|  |  |  | ・保存期間 |  |  |  | ２年 |  | ３年 |  | ５年 |  | ５年以上
|  |  | ・修正等システム権限者を任命しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・権限者人数 |  |  |  | （ | 総数 |  | 人中 |  | 人 | ）
|  |  | ・修正等記録を管理しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・依頼方法 |  |  |  | RIS |  | 口頭 |  | 紙 |  | その他
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙 |  | その他（PACS等）
・記録内容
[6 empty] | 患者氏名 |  |  |  | 患者ID |  |  |  | 検査年月日
[6 empty] | Acc.No. |  |  |  | 検査種別 |  |  |  | 修正内容
[6 empty] | 修正者氏名 |  |  |  | 依頼者氏名 |  |  |  | 修正年月日
|  |  | ・医師等から疑義のあった修正等はインシデント扱いとしているか。 |  | はい |  | いいえ
3-1-3 漏洩線量測定
| 1 | ◎ | エックス線診療室の漏洩線量測定を６月を超えない期間で行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | （PET-CT、SPECT-CT 等を含む） | 直近２回分の 測定日 |  |  | ①（ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
[7 empty] | ②（ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
|  |  |  | ・測定者 |  |  |  | 職員 |  | 業者
|  |  |  | ・測定機器 |  |  |  | 電離箱 |  |  | バッジ |  |  | その他
|  |  | ・撮影方向別に撮影および透視についてそれぞれ測定しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・６面すべてについて、１面あたり複数点の測定しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定結果記録には測定レンジおよび測定器の校正日を記載しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定結果を管理者が確認して、その記録を５年間保存しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定結果を見やすい場所に掲示する等、従事者に周知しているか。 |  | はい |  | いいえ
3-1-4 一時的管理区域設定
| 1 | ◎ | 移動型エックス線透視装置（外科用イメージ）・移動型CT装置を使用してい |  | はい |  | いいえ（非該当）
|  |  | るか。 | ・使用場所 |  |  |  | 手術室 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・一時的管理区域設定の管理・記録をしているか。 |  | はい |  | いいえ
・記載事項
[6 empty] | 使用年月日 |  |  |  | 設定・解除時刻 |  |  |  |  | 装置名
[6 empty] | 使用目的の詳細（術式） | [5 empty] | 使用室名 |  |  | 透視時間
[6 empty] | 従事者名・職種一覧 |  |  |  |  | 従事者の被ばく記録
[6 empty] | 標識の掲示 |  |  |  | 防護具の使用
|  |  | ・一時的管理区域設定時に放射線オーダーはされているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | その他（ | [6 empty] | ）
3-1-5 診療室、標識、移動型装置等
| 1 | ◎ | エックス線診療室に関わる必要な表示をしているか。 |  | はい |  | いいえ
・表示事項
[6 empty] | 部屋名 |  |  | 管理区域 |  |  | 使用中ランプ
[6 empty] | 患者向け注意事項 |  |  |  |  | 従事者向け注意事項
|  | ◎ | 同一エックス線診療室に複数台の装置を設置する場合、同時照射防止機構を |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
備えているか。
|  | ◎ | エックス線診療室内を放射線診療以外の目的で使用していないか。 |  | はい |  | いいえ
| 2 | ◎ | 移動型エックス線装置（ポータブル・外科用イメージ等）を使用している |  | はい |  | いいえ
か。
|  |  | ・鍵の掛かる部屋あるいは従事者以外立入れない場所に保管しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・装置のキースイッチは使用時以外、適切に保管しているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当（パスコード管理）
|  |  |  | ・鍵の保管場所 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
| 3 | ◎ | 手持ち撮影を意図する歯科用口内法エックス線装置を使用しているか。 |  | はい |  | いいえ（非該当）
|  |  |  | ・使用場所 |  |  |  | 撮影室 |  |  | 診察室
[8 empty] | その他（ | [6 empty] | ）

## 3-2 始業・終業点検
３ 放射線診療・MRI検査に関わる管理
3-2 品質管理の実施（始業・終業点検）
| 1 | ◎ | 一般撮影 |  | 非該当
|  |  | ・日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・定期的にエックス線出力・被ばく線量等の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施頻度 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 2 | ◎ | エックス線TV |  | 非該当
|  |  | ・日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・定期的にエックス線出力・被ばく線量等の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施頻度 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・室内の散乱Ｘ線量の測定（散乱Ｘ線分布図の作成）を行っているか。 |  | はい（室内掲示あり） | [5 empty] | はい（測定のみ） |  |  |  |  | いいえ
| 3 | ◎ | ポータブル撮影 |  | 非該当
|  |  | ・日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・定期的にエックス線出力・被ばく線量等の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施頻度 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 4 | ◎ | 外科用イメージ |  | 非該当
|  |  | ・日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・定期的にエックス線出力・被ばく線量等の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施頻度 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 5 | ◎ | マンモグラフィ |  | 非該当
|  |  | ・日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・始業点検時にファントム撮影を行い、評価をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施項目 |  |  |  | 画像評価 |  |  | 画素値計測
|  |  | ・ガイドラインに沿った機器管理項目の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
・実施項目
[6 empty] | 圧迫厚 |  |  | 圧迫圧力 |  |  | 胸壁欠損 |  |  | ラグ
[6 empty] | CNR |  |  | SCTF |  |  | ダイナミックレンジ
|  |  | ・ガイドラインに沿った線量および線質の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
・実施項目
[6 empty] | 管電圧 |  |  | Ｘ線出力 |  |  | 半価層
[6 empty] | AGD | ( | PMMA 40mm |  |  |  |  | mGy | ）
・測定方法
職員による
製造販売業者等による保守点検（メンテナンス）時
[6 empty] | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | ・マンモトーム等で採取した検体のみの撮影専用エックス線装置を使用して |  | はい |  | いいえ
いるか。
| 6 | ◎ | X線骨密度測定装置 |  | 非該当
|  |  | ・日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・定期的にエックス線出力・被ばく線量等の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施頻度 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 7 | ◎ | 歯科領域撮影装置 |  | 非該当
|  |  | ・日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施者 |  |  | 歯科医師 |  |  | 歯科衛生士 |  |  |  | 診療放射線技師
[7 empty] | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・定期的にエックス線出力・被ばく線量等の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施頻度 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 8 | ◎ | 血管撮影（管理・記録対象機器） |  | 非該当
|  |  | ・日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・定期的に患者照射基準点での出力線量（率）の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施頻度 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
・測定方法
職員による
製造販売業者等による保守点検（メンテナンス）時
[6 empty] | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | ・室内の散乱線量を測定し、空間線量分布図の作成を行っているか。 |  | はい（室内掲示あり） | [5 empty] | 測定のみ |  |  | いいえ
| 9 | ◎ | CT（管理・記録対象機器） |  | 非該当
|  |  | ・日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・始業点検時に水ファントムの撮像を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・水ファントム画像のCT値、SD値等の計測を行っているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 定期的には行っている
|  |  | ・画像評価、線量評価用ファントムを保有しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・種類 |  |  | 画像評価用 |  |  |  | 線量評価（CTDI）用
|  |  | ・定期的にCTDI、DLP等の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・実施頻度 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
・測定方法
職員による
製造販売業者等による保守点検（メンテナンス）時
[6 empty] | その他 |  | （ | [7 empty] | ）

## 3-3 MRI
３ 放射線診療・MRI検査に関わる管理
3-3 MRI検査
| 1 | ◎ | MRI検査の安全管理体制を整備しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・MRI受検者に対して禁忌事項の説明を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・MRI受検者に対して事前チェックを行っているか。 |  | はい |  | いいえ
・説明及びチェック体制
[6 empty] | 説明用紙 |  |  | 問診票 |  |  | 同意書
・説明及びチェックのタイミング
[6 empty] | オーダー時 |  |  |  | 検査受付時 |  |  |  | 検査直前
|  |  | ・磁性体検知器・金属検知器は整備されているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・タイプ |  |  | ゲート型 |  |  | ポール型 |  |  | 携帯型
|  |  | ・チェックリスト等で問題なくとも検査前にサーベイしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・救急・緊急検査時の体内金属のチェック体制は整備されているか。 |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | MRI専用の非磁性体の機器・用具等を適切に配備しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・保有備品 |  |  |  | ストレッチャー |  |  |  |  | 車椅子 |  |  | 点滴台
生体情報モニタ
|  |  | ・MRI専用の機器・用具等は、分かりやすい表示をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | MRI室に入室する可能性のある職員に対して安全研修を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・患者急変時の他職種シナリオ訓練を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | MRI対応デバイス(心臓)を埋め込んでいる患者に検査を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・検査件数 |  |  | （ |  |  | 件 | /年 | ）
|  |  |  | ・立会職種 |  |  |  | 医師 |  | 臨床工学士 |  |  |  | 臨床検査技師
[8 empty] | 看護師 |  |  | デバイス業者
|  |  | ・検査時に除細動器が近くに配置されているか（AEDは不可）。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・手順書は作成されているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・従事者の研修は行われているか。 |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 心臓以外のデバイスを扱っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・デバイス |  |  |  | DBS |  | SCS |  | 人工内耳 |  |  | その他
| 3 | ◎ | 日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他
|  |  | ・日常的にヘリウム残量のチェックを行っているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 定期的には行っている
|  |  | ・始業点検時にファントム撮像を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・ファントム画像のSNR、SD等の計測を行っているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 定期的には行っている
| 3 | ◎ | MRI診療室に関わる必要な表示をしているか。 |  | はい |  | いいえ
・表示事項
磁場発生中・使用中ランプ
[6 empty] | 立入制限標識 |  |  |  | 注意事項 |  |  | 酸素飽和度モニタ

## ４ 診療用放射線安全管理
４ 診療用放射線に関わる安全管理体制
4-1 診療用放射線（医療被ばく）に関わる安全管理体制
| 1 | ◎ | 医療放射線安全管理責任者（常勤）を配置しているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
[13 empty] | ・職種 |  |  | 放射線科医師 |  |  |  | その他の科の医師・歯科医師
診療放射線技師
[13 empty] | ・責任者氏名 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ・診療放射線技師が責任者の場合は正当化担当の医師（常勤）を定めている | [10 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | か。 | [9 empty] | ・医師の診療科・役職
[15 empty] | 放射線科 |  |  | その他の科 |  |  |  | 院長 |  | 副院長
[13 empty] | ・担当者氏名 |  |  | （ | [5 empty] | ）
| 2 | ◎ | 診療用放射線の安全利用のための指針に必要事項を記載し策定されている | [10 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | か。 | [9 empty] | ・必要事項
① 基本的な考え方
② 安全利用のための研修に関する基本方針
③ 安全利用を目的とした改善のための基本方針
④ 過剰被ばくその他事例発生時の対応に関する基本方針
⑤ 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本方針
（患者等に対する当該方針の閲覧に関する事項を含む）
|  | ◎ | 指針を従業者へ周知徹底しているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
[13 empty] | ・周知方法 |  |  |  | 対象職員に配布 |  |  |  |  | 対象部署に配布
[17 empty] | イントラネット |  |  |  |  | その他
|  | ◎ | 指針の見直しを行っているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
| 3 | ◎ | 診療用放射線の安全利用のための研修を対象者に年１回以上実施している | [10 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | か。 | [10 empty] | 年度内の実施を計画中 |  |  |  |  | （ |  |  | 月に予定 |  | ）
・研修受講率（終了した直近の研修）
|  |  |  | 職 種 |  |  | 医師・歯科医師 |  |  | 診療放射線技師 |  | 看護師 | 薬剤師 |  | 検査技師 |  | 工学技士 |  | その他 |  | 合計
|  |  |  | 対象者数 |  | (人) | [14 empty] | 0
|  |  |  | 受講者数 |  | (人) | [14 empty] | 0
|  |  |  | 受講率 |  | (％) | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  | ・研修実施内容 | 研修実施期間 |  |  |  |  | テーマ名
[6 empty] | 年 |  | 月
|  |  | ・研修方法 |  | 集合対面方式 |  |  |  | e-learning |  |  | 外部研修 |  | その他（ | [6 empty] | ）
|  |  | ・研修資料 |  | スライド |  |  | 紙媒体 |  |  | 動画 | 外部配信 |  | その他（ | [6 empty] | ）
|  |  | ・研修の実施内容を記録しているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
・記録内容
[15 empty] | 日時 |  | 受講者氏名 |  |  |  | 受講者職種 |  |  |  | 研修項目
|  |  | ・確認試験等の効果判定を行っているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
[13 empty] | ・評価の方法 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  |  | ・研修未受講者に対して受講勧奨をしているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
[13 empty] | ・勧奨方法 |  |  |  | 本人に連絡 |  |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
| 4 | ◎ | 医療放射線被ばく線量の管理・記録対象機器一覧を作成しているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当（対象機器の保有なし）
|  | ◎ | 管理・記録対象機器について、最新の診断参考レベル（DRLs）との比較や | [10 empty] | はい |  | いいえ
最適化した撮影条件の設定をしているか。（線量管理）
|  |  | ・管理・記録対象機器以外の線量管理をしているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 管理・記録対象機器の被ばく線量の記録をしているか。（線量記録） | [10 empty] | はい |  | いいえ
・記録方法
[15 empty] | PACS |  |  | HIS |  |  | RIS |  |  | PC
[15 empty] | 照射録 |  |  | 線量管理システム |  |  |  |  | その他
|  |  | ・管理・記録対象機器以外の被ばく線量の記録をしているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ |  |  |  | 記録方法（ | [5 empty] | ）
|  |  | ・線量管理システムは導入されているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 診療用放射線に関する情報等の収集および周知を行っているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
[13 empty] | ・情報等収集方法 |  |  |  |  | 行政 |  |  | PMDA |  |  | 学会・学術誌
[18 empty] | その他（ |  |  |  |  | ）
| 5 | ◎ | 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療有害事例発生時の対応の体制が整備 | [10 empty] | はい |  | いいえ
されているか。
|  | ◎ | 医師・診療放射線技師に原因がある再撮影はインシデントとしているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ・再撮影（写損）に関する内容の検討を行っているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
| 6 | ◎ | 患者の皮ふ線量が放射線障害のしきい線量を超えないように管理している | [10 empty] | はい |  | いいえ |  | （IVRは必要）
|  |  | か。 | [9 empty] | ・管理基準値
[15 empty] | 初回（ |  | Gy | ） |  |  |  |  | 頻回（２回目以降）（ |  | Gy | ）
|  |  | ・管理基準値を超えた際の記録・報告等をしているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
・実施事項
[15 empty] | 患者・家族への説明 |  |  |  |  | 診療録等への記録
病棟看護師への観察に関わる申し送り
[15 empty] | その他（ | [8 empty] | ）
・記録事項
[15 empty] | 線量 |  | 透視時間 |  |  | 障害のおそれのある部位
・記録実施者の職種
[15 empty] | 医師 |  | 看護師 |  |  | 診療放射線技師
| 7 | ◎ | 放射線診療を受ける患者に対して放射線被ばくに関する説明と同意（IC）を | [10 empty] | はい |  | いいえ |  |  | モダリティによっては行っている
|  |  | 行っているか。 | [9 empty] | ・説明者職種
[15 empty] | 依頼医師 |  |  | 検査・治療医師 |  |  |  |  | 放射線科医師
[15 empty] | 看護師 |  |  | 診療放射線技師
[15 empty] | その他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・ICを行っている場合はその記録を行っているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
・記録方法
[15 empty] | カルテ記載 |  |  |  | カルテのチェックボックス機能
[15 empty] | 資料印刷記録 |  |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
|  | ◎ | 放射線被ばくに関する相談があった場合の手順は策定されているか。 | [10 empty] | はい |  | いいえ
・相談担当者
[15 empty] | 放射線科医師 |  |  |  | （ |  | 専任 |  | 非専任）
[15 empty] | 診療放射線技師 |  |  |  | （ |  | 専任 |  | 非専任）
[15 empty] | その他（ | [6 empty] | ）
決まっていない

## ５ その他安全管理
５ 医療安全、院内感染対策、医薬品、医療機器、災害に関わる安全管理体制
5-1 医療安全、院内感染対策、医薬品、医療機器に関わる安全管理体制
| 1 | ◎ | 「医療事故防止マニュアル」等が放射線部門に適用できる内容として作成さ |  | はい |  | いいえ
れているか。
|  | ◎ | 医療安全に係る研修の未受講者に対して内容の情報共有をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | インシデント・アクシデントレポートを提出する体制は整っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | （ヒヤリハットレポートを含む） | ・１年間の提出件数（前年度の放射線関連） | [8 empty] | （ | 件 | ）
|  | ◎ | インシデント・アクシデント事例の必要事項の周知を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
・共有方法
[5 empty] | 紙回覧 |  |  | イントラネット |  |  |  |  | 朝夕礼・会議等
[5 empty] | その他（ | [6 empty] | ）
| 2 | ◎ | 「院内感染対策マニュアル」等が放射線部門に適用できる内容として作成さ |  | はい |  | いいえ
|  |  | れているか。 | ・対策内容 |  |  |  | 標準予防策 |  |  |  | 感染症患者の撮影方法
感染症に対する使用薬品および清拭方法
|  | ◎ | 院内感染対策に係る研修の未受講者に対して内容の情報共有をしているか。 |  | はい |  | いいえ
| 3 | ◎ | 放射性医薬品・造影剤等の安全使用に関わる手順書を整備しているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | ・放射性医薬品・造影剤の在庫管理を定期的に行っているか。 |  | はい |  | いいえ |  | ・点検実施者 |  |  | （ |  |  | ）
|  | ◎ | 造影剤による重篤な副作用に対する研修を実施しているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  |  | ・実施内容 |  |  |  | 講義形式 |  |  | シナリオ訓練
|  | ◎ | 放射性医薬品・造影剤等の安全使用に関わる情報の管理・収集をしている |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
か。
| 4 | ◎ | 製造販売業者等による放射線機器の保守点検を計画・実施しているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 一部未実施のものがある
|  |  | ・造影剤自動注入器の保守点検を実施しているか。（自主点検を含む） |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | ◎ | 新たに導入した放射線機器の安全使用に関わる研修を実施しているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | ◎ | 特定機能病院における特定医療機器の定期研修を年２回以上実施している |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
か。
|  | ◎ | 放射線機器の安全使用に関わる情報の管理・収集をしているか。 |  | はい |  | いいえ
5-2 災害に関わる安全管理体制
| 1 | ◎ | 災害に対するマニュアル（アクションカード・BCP等）は放射線部門に適用 |  | はい |  | いいえ
|  |  | できる内容として整備されているか。 | ・整備体制
[6 empty] | 病院全体のもの |  |  |  |  | 放射線部門に特化したもの
|  |  | ・災害・震災時の放射線施設・機器点検方法を策定しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・夜間帯等を想定し、最少人数での対応策を講じているか。 |  | はい |  | いいえ
5-3緊急連絡体制
| 1 | ◎ | 放射線部門職員の緊急連絡体制は整備されているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・連絡方法 |  |  |  | 電話 |  | メール |  |  | SNS (LINE等)
| 2 | ◎ | 事故発生に伴う院内連絡体制図を作成し、掲示しているか。 |  | はい |  | 作成のみ |  |  | いいえ
|  | ◎ | 保健所・消防・警察等関係機関の連絡体制は整備されているか。 |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 放射線に関わる製造販売業者等の連絡体制は整備されているか。 |  | はい |  | いいえ

## 6-1 核医学検査
６ 核医学診療に関わる管理
6-1 核医学検査
6-1-1 空間線量率・表面汚染密度・作業環境測定、排気・排水中RI濃度等
| 1 | ◎ | 核医学診療管理区域の測定を１月を超えない期間で行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
・測定内容
[7 empty] | 空間線量率 |  |  |  | 表面汚染密度
空気中RI濃度（作業環境測定）
[5 empty] | ・測定者 |  |  | 職員 |  | 測定業者
|  |  | ・測定結果を記録・管理を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記載事項 |  |  |  | 測定年月日 |  |  |  | 測定方法 |  |  | 測定条件
[9 empty] | 測定器の種類等 |  |  |  |  | 測定器の校正年月日
[9 empty] | 測定箇所平面図 |  |  |  |  | 測定結果 |  |  | 測定者名
|  |  | ・測定結果を管理者が確認して、その記録を５年間保存しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定値が限度を超えた場合に措置の概要を記録しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 2 | ◎ | 核医学診療管理区域の排水中RI濃度測定を排水の都度（又は連続して）行っ |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ているか。 |  | ・測定方法 |  |  |  | 監視モニタ |  |  |  | 使用量からの計算
サンプリング
[5 empty] | ・測定者 |  |  | 職員 |  | 測定業者
|  |  | ・測定結果を記録・管理を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記載事項 |  |  |  | 検出限界と濃度限界の明示
[9 empty] | 測定年月日 |  |  |  | 希釈処理の有無
[9 empty] | 排水量 |  |  | 測定結果（RI濃度） |  |  |  |  | 測定者名
[9 empty] | 監視対象核種 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ・測定結果を管理者が確認して、その記録を５年間保存しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定値が限度を超えた場合に措置の概要を記録しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定値が限度を超過あるいは近づいた場合の警報等の設定をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 3 | ◎ | 核医学診療管理区域の排気中RI濃度測定を排気の都度（又は連続して）行っ |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ているか。 |  | ・測定方法 |  |  |  | 監視モニタ |  |  |  | 使用量からの計算
[5 empty] | ・測定者 |  |  | 職員 |  | 測定業者
|  |  | ・測定結果を記録・管理を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記載事項 |  |  |  | 検出限界と濃度限界の明示
[9 empty] | 測定結果（３か月平均） | [5 empty] | 測定者名
[9 empty] | 監視対象核種 |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | ・測定結果を管理者が確認して、その記録を５年間保存しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定値が限度を超えた場合に措置の概要を記録しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定値が限度を超過あるいは近づいた場合の警報等の設定をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 4 | ◎ | CT複合機の場合、漏洩線量測定を６月と超えない期間で行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | ・測定結果を管理者が確認して、その記録を５年間保存しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
6-1-2 放射性同位元素の使用関係
| 1 | ◎ | RI施設の自主点検を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・実施頻度 |  |  |  | 毎月 |  | ３月 |  | ６月 |  | １年 |  | その他
|  |  | ・差圧計（マノメータ）の指示値の確認を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・実施頻度 |  |  |  | 毎週 |  | 毎月 |  | ３月 |  | ６月 |  | １年
| 2 | ◎ | RI施設への一時立入者の管理・記録を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記載事項 |  |  |  | 立入年月日 |  |  |  | 入退出時間 |  |  |  | 立入目的
[9 empty] | 立入者名 |  |  | 職種 |  | 被ばく記録
6-1-3 放射性同位元素の管理記録
| 1 | ◎ | 核医学検査（PET・核医学治療を含む）の管理記録（入手・使用・保管廃棄 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | 記録）を行っているか。（５年保存） |  | ・使用媒体 |  |  |  | 紙 |  | 電子媒体 |  |  | 紙・電子併用
| 2 | ◎ | 入手記録に省令で定める事項を記載しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記載事項 |  |  |  | 入手年月日 |  |  |  | 核種 |  | 放射能量
[9 empty] | 担当者名 |  |  | 販売業者名
| 3 | ◎ | 使用記録に省令で定める事項を記載しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記載事項 |  |  |  | 使用年月日 |  |  |  | 核種 |  | 実投与量
[9 empty] | 使用者名 |  |  | 使用目的 |  |  | 使用方法
[9 empty] | 使用場所 |  |  | 患者名 |  |  | 残量
・実投与量の算定方法（シリンジ製剤全量投与の場合）
[6 empty] | 投与前： |  |  | 実測 |  | 減弱計算値
[6 empty] | 投与後： |  |  | 実測 |  | ゼロ |  | デフォルト
|  |  | ・1日、3月、1年間の使用量が届出量を超えていないことを確認している |  |  | はい |  | いいえ
か。
| 4 | ◎ | 保管廃棄記録に省令で定める事項を記載しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記載事項 |  |  |  | 保管廃棄年月日 |  |  |  |  | 核種 |  | 放射能量
[9 empty] | 担当者名 |  |  | 保管廃棄方法 |  |  |  | 保管廃棄場所
6-1-4 放射性同位元素の廃棄関係
| 1 | ◎ | RI廃棄物をアイソトープ協会に引き渡しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・最終出荷 |  |  | （ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 廃棄 | ）
[8 empty] | 種類 |  | 可燃 |  | 難燃 |  | 不燃 |  | フィルタ
[8 empty] | 数量 |  |  | 本 |  | 本 |  | 本 |  | 箱
[5 empty] | ・保管廃棄中 |  |  | 種類 |  | 可燃 |  | 難燃 |  | 不燃 |  | フィルタ
[8 empty] | 数量 |  |  | 本 |  | 本 |  | 本 |  | 箱
| 2 | ◎ | 排気フィルタの交換を適切に行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・チャコールフィルタは設置しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・最終交換 |  |  | 種類 |  |  | フィルタ交換年月日
[8 empty] | プレ |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[8 empty] | へパ |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[8 empty] | チャコール |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
6-1-5 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（PET検査） | [5 empty] | 非該当
| 1 | ◎ | サイクロトロンを設置しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・誘導放射性物質等の不純物を除去して製造されているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・他院へPET検査薬を提供しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | サイクロトロン室の漏洩線量測定を６月を超えない期間で行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・測定者 |  |  |  | 職員 |  | 業者
[5 empty] | ・測定機器 |  |  |  | 電離箱 |  |  | バッジ |  |  | その他
|  |  | ・中性子線の測定をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 2 | ◎ | 他院で調整されたPET検査薬を使用しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・他院調整PET検査薬の使用に関わる届出をしいているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 3 | ◎ | PET管理責任者として要件を満たしている医師を選任しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
責任者の要件：常勤・３年以上の経験・所定研修の修了
| 4 | ◎ | 所定研修を修了した診療放射線技師がPET安全管理に専ら従事しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | PET安全管理に係る委員会を設置しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 5 | ◎ | 法の適用除外（いわゆる「７日間ルール」）を採用しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・一日最大使用数量が 下記の数量 以下であるか。 |  |  | はい |  | いいえ
C11：１TBq N13：１TBq O15：１TBq F18：５TBq
|  |  | ・保管廃棄の際に他の長半減期核種の混入を避ける措置をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・保管廃棄記録を作成し、５年間保存しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・7日間ルールの採用に関わる届出をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・保管場所 |  |  |  | 保管廃棄設備 |  |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
6-1-6 吸収補正・校正用線源の管理
| 1 | ◎ | 吸収補正・校正用線源の管理を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | ・線源に関する管理記録を行っているか。（５年保存） |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記載事項 |  |  |  | 入手・使用・廃棄年月日 | [5 empty] | 核種 |  | 数量
[9 empty] | 保管方法 |  |  | 保管場所 |  |  | 保管期間
[9 empty] | 廃棄方法 |  |  | 廃棄場所 |  |  | 管理責任者名
|  |  | ・人体に照射する線源の医療法上の届出をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ |  | （ Ge68-Ga68は医療法・RI法 ）
| 2 | ◎ | 吸収補正を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・吸収補正方法 |  |  |  |  | CT |  | 線源
|  |  | ・人体に照射した際には照射録を作成しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
6-1-7 使用室、貯蔵室、保管廃棄室、廃棄設備等
| 1 | ◎ | 核医学（PET）使用室に関わる必要な表示をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・表示事項 |  |  |  | 部屋名 |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項
|  | ◎ | 準備室の調剤等を行う場所は鉛ガラス等で遮へいしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 準備室の作業台等はろ紙等の使用による汚染拡大防止をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 核医学使用室・準備室の床や壁は凹みやひび割れはないか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | CT複合装置の場合、区画された操作室を設置しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 2 | ◎ | 核医学貯蔵室（貯蔵箱）に関わる必要な表示をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・表示事項 |  |  |  | 部屋名 |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項
| 3 | ◎ | 核医学保管廃棄室に関わる必要な表示をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・表示事項 |  |  |  | 部屋名 |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項
|  | ◎ | 核医学保管廃棄室は外部と区画されているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 4 | ◎ | 従事者は作業衣を着用しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 従事者はスリッパの履き替えをしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 患者はスリッパの履き替えをしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・履き替えをしていない場合、汚染対策をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 汚染された物を管理区域外に持ち出していないか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 5 | ◎ | ハンドフットクロスモニタの動作確認をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | サーベイメータの動作確認をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 汚染除去設備（手洗い・シャワー等）の確認をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | RI監視システムの確認をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 6 | ◎ | 排水設備に関わる必要な表示設をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・表示事項 |  |  |  | 管理区域（設備名） |  |  |  |  | 注意事項
|  |  | ・排液処理槽は流出調整できる機構があるか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 7 | ◎ | 排気設備に関わる必要な表示をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・表示事項 |  |  |  | 管理区域（設備名） |  |  |  |  | 注意事項
|  |  | ・故障時、拡散防止できる機構があるか。 |  |  | はい |  | いいえ
6-1-8 始業・終業点検
| 1 | ◎ | 日常的に始業・終業点検を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記録方法 |  |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他

## 6-2 核医学治療
６ 核医学診療に関わる管理
6-2 核医学治療（放射線治療病室・特別措置病室）
6-2-1 非密封放射性同位元素治療
| 1 | ◎ | 非密封放射性同位元素治療（内用療法）を行っているか。 |  | はい |  | いいえ（非該当）
|  |  |  | ・核種 |  |  | Y-90 |  | Lu-117 |  |  | I-131 |  | Ra-223
[7 empty] | その他 |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・医療法に基づいた退出基準を適用しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・退出基準 |  |  |  | 投与量 |  |  | 測定線量率
患者ごとの積算線量計算
|  |  | ・必要事項を記載した退出記録を行っているか。（２年保存） |  |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記載事項 |  |  |  | 投与量 |  |  | 退出年月日時 |  |  | 測定線量率
[8 empty] | 積算線量の計算式等 |  |  |  |  | 授乳中の注意・指導
|  |  | ・患者・家族に対する口頭・書面等による注意事項の説明をしているか。 |  | はい |  | いいえ
| 2 | ◎ | 一般病室を特別措置病室として使用することはあるか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・特別措置病室の使用に関わる許可申請をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・管理、運用、行動規範に関するマニュアル等は作成されているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・特別措置病室の使用記録を行っているか。（５年保存） |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記載事項 |  |  |  | 入院年月日時 |  |  |  | 退出年月日時
退出後の除染措置
| 3 | ◎ | 非密封放射性同位元素治療（診療用放射性同位元素使用器具）を行っている |  | はい |  | いいえ（非該当）
|  |  | か。 | ・核種 |  |  |  | Y-90 |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | ・使用場所 |  |  |  | アンギオ室 |  |  |  | 手術室（Hybrid室含む）
[8 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  | ・手術室等で使用する場合、一時管理区域設定の管理・記録をしているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | ◎ | 使用場所の床や壁は凹みやひび割れはないか。 |  | はい |  | いいえ
6-2-2 放射線治療病室、標識等（特別措置病室含む）
| 1 | ◎ | 治療病室に関わる必要な表示をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・表示事項 |  |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項
[8 empty] | 放射線治療病室 |  |  |  |  | 特別措置病室
|  | ◎ | 対象患者が治療病室以外に入院していないか。 |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 一般患者が治療病室に入院していないか。 |  | はい |  | いいえ
(特別措置病室は治療患者退院後に除染措置を講じた場合は入院可能)

## ７ 放射線治療
７ 放射線治療に関わる管理
7-1 放射線治療に関わる安全管理
| 1 | ◎ | 放射線治療に必要な人員を確保しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・医師 |  |  |  | 常勤（ |  | 人 | ） |  | 非常勤（ |  | 人 | ）
|  |  |  | ・看護師 |  |  |  | （ |  | 人 | ）
|  |  |  | ・医学物理士 |  |  |  | （ |  | 人 | ）
|  |  |  | ・診療放射線技師 |  |  |  | （ |  | 人 | ）
[8 empty] | 治療専門技師（ |  | 人 | ） |  |  | 品質管理士（ |  | 人 | ）
|  |  |  | ・放射線治療患者の診察頻度 | [6 empty] | （ | 週に |  | 回 | ）
|  |  | ・強度変調放射線治療（IMRT）を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
| 2 | ◎ | 中性子線用個人被ばく測定器を使用しているか。（８MV以上のエックス |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
線、粒子線使用の場合）
| 3 | ◎ | 放射線治療照射録を作成し、省令で定める事項を記載しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・使用媒体 |  |  |  | 紙 |  | RIS |  | HIS |  | その他
|  |  |  | ・記載事項 |  |  |  | 患者氏名 |  |  | 性別 |  | 年齢 |  | 照射年月日
[8 empty] | 治療条件 |  |  | 照合条件（撮影・透視）
[8 empty] | 指示医師名 |  |  |  | 指示内容 |  |  | 照射技師名
|  | ◎ | 放射線治療照射録を適正に保管しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・保存期間 |  |  |  | ２年 |  | ３年 |  | ５年 |  | ５年以上
| 4 | ◎ | 放射線治療にかかわる業務手順書を整備しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・各々の手順はダブルチェック以上の確認が行われているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・計画時確認事項 |  |  |  |  | 照射歴 |  |  | CT(MRI)の転送
[9 empty] | 照射部位 |  |  | 処方線量・照射回数
MU値の検証（実測・別ソフト等）
|  |  |  | ・照射時確認事項 |  |  |  |  | 患者誤認の確認 |  |  |  |  | 照射部位
[9 empty] | 照射方法 |  |  | ガントリー回転時の確認
[9 empty] | 処方線量・累積線量 |  |  |  |  | 治療計画変更指示
| 5 | ◎ | 高エネルギー放射線発生装置に関わる装置・機器の日常点検をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・点検項目 |  |  |  | 始業前出力チェック |  |  |  |  | 気温 |  | 気圧
[8 empty] | ガス圧 |  |  | 冷却水温 |  |  | 位置確認レーザー
[8 empty] | マルチリーフ |  |  |  | 画像照合
[8 empty] | 計画装置 |  |  | CT・透視
[8 empty] | 監視カメラ |  |  |  | インターフォン
|  | ◎ | 粒子線照射装置の日常点検をしているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | ◎ | 放射線照射装置の日常点検をしているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | ◎ | 放射線治療に関わる装置・機器の定期点検をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・自主点検及び巡視点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・頻度 |  |  | 毎月 |  | ２月 |  | ３月 |  | ６月
|  |  | ・製造販売業者等による保守点検を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・頻度 |  |  | 毎月 |  | ３月 |  | ６月 |  | １年
|  | ◎ | 放射線治療の安全に関わる確認を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・点検・測定時の照射前に室内の目視確認をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・点検・測定時の照射前にインターフォンで声掛けをしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・照射中ランプの点灯確認をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・ドアインターロックの動作確認をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・治療装置の緊急停止ボタンの位置を従事職員に周知しているか。 |  | はい |  | いいえ
| 6 | ◎ | 放射化物保管設備・保管廃棄設備を設置しているか。 |  | はい |  | いいえ（非該当・速やかに廃棄）
・設置場所
[6 empty] | 照射室内 |  |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  | ・放射化物の測定等の記録を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・放射化物保管設備設置に関わる届出をを行っているか。 |  | はい |  | いいえ
7-2 出力線量測定
| 1 | ◎ | 高エネルギー放射線発生装置（粒子線照射装置を含む）の出力線量測定（絶 |  | はい |  | いいえ
|  |  | 対線量測定）を６月を超えない期間で行っているか。（５年保存） | ・測定者 |  |  | 職員 |  | 業者
|  |  |  | ・測定間隔 |  |  |  | 毎週 |  | 毎月 |  | 6月
[8 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  |  | ・測定方法 |  |  |  | 標準計測法24 |  |  |  | 標準計測法12
[8 empty] | その他（ | [5 empty] | ）
|  |  | ・測定結果の誤差によりMU校正（出力調整）を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・調整誤差範囲 |  |  |  |  | 0.5%以下 |  |  | 1% |  | 2% |  | 3%
| 2 | ◎ | 放射線照射装置の線源強度測定を６月を超えない期間で行っているか。（５ |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | 年保存） | ・測定者 |  |  | 職員 |  | 業者
|  |  | ・測定結果と計画装置の線源強度情報の誤差を確認しているか。 |  | はい |  | いいえ
7-3 高エネルギー放射線発生装置・粒子線照射装置の使用記録
| 1 | ◎ | 高エネルギー放射線発生装置・粒子線照射装置の使用記録を装置ごとに行っ |  | はい |  | いいえ
|  |  | ているか。（２年保存） | ・記載事項 |  |  |  | 装置名・型式 |  |  |  | 使用年月日 |  |  |  | 使用目的
[8 empty] | 使用方法 |  |  | 使用場所 |  |  | 使用時間
[8 empty] | 使用線量 |  |  | 従事者名 |  |  | 患者名
|  |  | ・使用記録には点検・測定等の時間および線量を含んでいるか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・使用時間・線量が許可条件を超えていないことを確認しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・集計期間 |  |  |  | 1日 |  | １週 |  | １月 |  | ３月
7-4 放射線照射装置・照射器具の線源管理・使用記録 |  |  |  |  | 非該当
| 1 | ◎ | 放射線照射装置・照射器具使用室への一時立入者の管理・記録を行っている |  | はい |  | いいえ
|  |  | か。 | ・記載事項 |  |  |  | 立入年月日 |  |  |  | 入退出時間 |  |  |  | 立入目的
[8 empty] | 立入者名 |  |  | 職種 |  | 被ばく記録
| 2 | ◎ | 放射線照射装置・照射器具の線源管理記録を行っているか。（５年保存） |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記載事項 |  |  |  | 入手・使用・廃棄年月日 | [5 empty] | 核種 |  | 数量
[8 empty] | 保管方法 |  |  | 保管場所 |  |  | 保管期間
[8 empty] | 廃棄方法 |  |  | 廃棄場所 |  |  | 従事者名
|  | ◎ | 放射線照射装置・照射器具の使用記録を行っているか。（２年保存） |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・記載事項 |  |  |  | 使用年月日 |  |  |  | 核種 |  | 使用数量
[8 empty] | 使用目的 |  |  | 使用方法 |  |  | 使用場所
[8 empty] | 使用時間 |  |  | 従事者名 |  |  | 患者名
|  |  | ・使用時間が許可条件を超えていないことを確認しているか。 |  | はい |  | いいえ
| 3 | ◎ | 放射線照射器具の永久挿入に関わる記録を行っているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  |  | ・線源に係る記録 |  |  |  |  | 余剰線源の管理（保管・廃棄）
脱落線源の管理（入手・保管廃棄）
|  |  |  | ・治療病室・患者に係る記録 | [6 empty] | 一時的管理区域設定 |  |  |  |  | 退出基準
[11 empty] | 入退室者 |  |  | 被ばく記録
|  | ◎ | 放射線照射器具に関わる汚染状況の測定を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・測定箇所 |  |  |  | 使用室 |  |  | 処置室 |  |  | 治療病室
|  |  | ・線源の紛失防止対策を整備しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・対策事項 |  |  |  | 床等の隙間狭小化 |  |  |  |  | 線源のカウント
[8 empty] | その他（ | [7 empty] | ）
| 4 | ◎ | 放射線照射装置使用室を利用して放射線照射器具を使用しているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | ・放射線照射装置からの防護措置をしているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・対策事項 |  |  |  | 照射装置からの距離確保 | [5 empty] | 遮蔽物の設置
|  |  | ・放射線照射装置と照射器具を同時に使用しないようにしているか。 |  | はい |  | いいえ
7-5 漏洩線量測定、放射線量・汚染状況の測定
| 1 | ◎ | 高エネルギー放射線発生装置使用室の漏洩線量測定を６月を超えない期間で |  | はい |  | いいえ
|  |  | 行っているか。（粒子線照射装置使用室を含む） | ・測定者 |  |  | 職員 |  | 業者
|  |  |  | ・測定機器 |  |  |  | 電離箱 |  |  | バッジ |  |  | その他
|  |  | ・中性子線の測定しているか。（8MV以上のX線、粒子線使用の場合） |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | ・発生するすべての線種および最大エネルギーについて測定しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・６面すべてについて測定しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・適切な照射方向で測定しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・病室境界および敷地境界について測定しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定結果記録には測定レンジおよび測定器の校正日を記載しているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・測定結果を管理者が確認して、その記録を５年間保存しているか。 |  | はい |  | いいえ
| 2 | ◎ | 放射線照射装置使用室の漏洩線量測定を６月を超えない期間で行っている |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
か。
|  |  | ・測定結果を管理者が確認して、その記録を５年間保存しているか。 |  | はい |  | いいえ
| 3 | ◎ | 放射線照射器具使用室内の放射線量・汚染状況を１月を超えない期間で測定 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
しているか。（放射線照射装置使用室を使用時も含む）
|  |  | ・測定結果を管理者が確認して、その記録を５年間保存しているか。 |  | はい |  | いいえ
7-6 使用室、治療病室（一時的管理区域）、標識等
| 1 | ◎ | 高エネルギー放射線発生装置使用室に関わる必要な表示をしているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | （粒子線照射装置使用室を含む） | ・表示事項 |  |  |  | 部屋名 |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項
[8 empty] | 使用中・照射中ランプ | [5 empty] | インターロック機能
| 2 | ◎ | 放射線照射装置使用室に関わる必要な表示をしているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  |  | ・表示事項 |  |  |  | 部屋名 |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項
[8 empty] | 使用中・照射中ランプ | [5 empty] | インターロック機能
貯蔵容器（装置本体）
| 3 | ◎ | 放射線照射器具使用室、治療病室に関わる必要な表示をしているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  |  | ・表示事項 |  |  |  | 使用室 |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項
[8 empty] | 貯蔵室（箱） |  |  |  | 保管廃棄室
治療病室（一時的管理区域）
| 4 | ◎ | 放射線照射装置・照射器具使用室の床や壁は凹みやひび割れはないか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当

## ８ 輸血用血液照射装置
８ 輸血用血液照射装置に関わる管理
8-1 輸血用血液照射装置に関わる管理
| 1 | ◎ | 輸血用血液照射装置を設置しているか。 |  | はい | （ |  | 使用中 |  |  | 不使用 |  | ） | いいえ
|  |  |  | ・放射線源 |  |  |  | エックス線 |  |  |  | 放射性同位元素
|  |  | ・従事者の被ばく管理を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・照射線量の確認を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  |  |  | ・照射線量 |  |  | （ |  |  | Gy | ）
|  |  |  | ・確認方法 |  |  |  | RAD-SURE |  |  |  | Gy-MARK |  |  | XRラベル
|  | ◎ | 輸血用血液照射装置の使用記録を行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 線源の入手・保管・使用・廃棄記録を行っているか。 |  | はい |  | いいえ |  |  | 非該当（エックス線の場合）
|  | ◎ | 照射装置室の漏洩線量測定を６月を超えない期間で行っているか。 |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 使用室に関わる必要な表示をしているか。 |  | はい |  | いいえ
・表示事項
[6 empty] | 部屋名 |  |  | 管理区域 |  |  | 使用中ランプ |  |  | 注意事項

## ９ 諸届
９ 諸届・RI規制法
9-1 医療法に基づく諸届
| 1 | ◎ | 必要に応じて診療用放射線装置等の医療法に基づく諸届出をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ
・許可・届出内容（前年度以降）
[7 empty] | 開設許可事項変更許可申請 | [5 empty] | 使用許可申請
[7 empty] | 設置届・備付届 |  |  |  | 変更届 |  |  | 廃止届
廃止後の措置届（核医学）
|  | ◎ | 翌年使用予定届を12月20日までに提出しているか。 |  |  | はい |  | いいえ |  | 非該当
・届出内容
診療用放射線照射器具翌年使用予定届：半減期30日以下
診療用放射性同位元素使用器具翌年使用予定届
診療用放射性同位元素翌年使用予定届
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用予定届
9-2 通信局・消防・労働基準監督署 諸届
| 1 | ◎ | 高周波利用設備許可届出をしているか。（MRI・LINAC等） | 【東海総合通信局】 |  |  | はい |  | いいえ |  | 非該当
|  | ◎ | 核燃料物質等の貯蔵取扱い届出をしているか。 | 【消防署】 |  |  | はい |  | いいえ |  | 非該当
|  | ◎ | 放射線装置摘要書（機械等設置届）の届出をしているか。 | 【労働基準監督署】 |  |  | はい |  | いいえ
9-3 RI規制法関係 | [5 empty] | 非該当
| 1 | ◎ | RI規制法に基づく使用許可証を受けているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・放射線使用施設に関わる検査を受けているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・検査 |  |  | 施設検査 |  | 定期検査 |  |  | 定期確認
[5 empty] | ・最終検査日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
| 2 | ◎ | 放射線管理状況報告書を期限内に提出しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・放射線源登録制度の関わる報告をしているか。 |  |  | はい |  | いいえ |  | 非該当
| 3 | ◎ | 放射線障害予防規程を原子力規制委員会に届出しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・最終改訂日 |  |  | （ |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ）
|  |  | ・当該部署に配布しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 4 | ◎ | 放射線施設取扱主任者を選任しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・主任者職種 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  | ・放射線取扱主任者は定期講習を受講しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 5 | ◎ | RI規制法に基づく放射線安全委員会を開催しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・開催頻度 |  |  | （ |  |  |  |  | ）
| 6 | ◎ | 放射線障害を防止するための教育・訓練を実施しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
・実施対象
放射線業務従事者で初めて管理区域に立入るより前
一時立入者が管理区域に立入るより前
放射線業務従事者で管理区域に立入り１年を超えない期間
|  |  | ・教育・訓練の項目と時間等を記録しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
| 7 | ◎ | 関係省庁確認済の許可・届出不要の放射性同位元素を保有しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  | ◎ | 関係省庁の許可・届出済の放射性同位元素を保有しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・線源種別 |  |  |  | 放射性同位元素 |  |  |  | 核燃料物質・核原料物質
|  | ◎ | 身元不明線源（いわゆる「涌き出し線源」）を保有しているか。 |  |  | はい |  | いいえ
|  |  | ・管理事項について記録を行っているか。 |  |  | はい |  | いいえ
[5 empty] | ・記載事項 |  |  |  | 数量 | 測定結果 |  |  | 保管場所